《钛矿石和钛精矿  硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》团体标准制定编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

根据中国出入境检验检疫协会《关于批准〈铝土矿采制样不确定度评定方法〉等六项团体标准立项的通知》(中检协标〔2024〕6号)文件的要求，由中国检验认证集团河北有限公司起草制定本标准（立项号：P/CIQA-171-2024）。

1.2 主要起草过程

牵头单位和起草单位：中国检验认证集团河北有限公司

主要参与单位：***

主要起草人：***

整个工作的简要过程如下：

（1）立项、成立工作组

2024年1月，上报团标项目建议书、立项申请书。

2024年3月，中国出入境检验检疫协会下达了批准《铝土矿采制样不确定度评定方法》等六项团体标准立项的通知。立项号：P/CIQA-171-2024。文件号：中检协标〔2024〕6号。

（2）标准起草

2024年4月~11月：起草小组查阅了钛矿石与钛精矿、矿石硫含量检测的有关标准、技术文献等资料，并对钛矿石和钛精矿产品的生产、贸易需求现状以及技术发展趋势等进行调研。初步确定了技术路线，系统完整地进行了高频红外吸收法测定钛矿石和钛精矿中硫的试验研究，完成了标准的技术内容起草实验；

2024年12月：完成了标准草案编写，并将标准草案发往多家具有较高分析水平和丰富经验的实验室，邀请其参加精密度协作试验。

2025年1～4月：各协作实验进行并完成精密度协作试验。

2025年4月：完成标准文本的内部评审，起草工作，并形成征求意见稿。

（3）征求意见

（4）标准审查

2 标准制定依据、原则及国内外概况

2.1 起草标准的依据

依据中华人民共和国国家标准GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》，进行冶金团体标准《钛矿石与钛精矿  硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法》的制定，并且听取了国内有关产品生产企业、管理部门和检测机构等专家的意见。

2.2 起草标准的原则

注重分析方法所采用检测手段的先进性和主流技术发展趋势，本标准使用了高频红外吸收法，即仪器法的检测内容。参考国内外先进标准，充分考虑了产品生产技术及应用领域的发展，本着检测分析方法技术性能指标适度超前现有产品标准的原则，同时充分考虑了满足国家法律法规、安全卫生以及环保法规的要求。

2.3 国内外标准概况

目前国内标准有YB/T159.5-2015《钛精矿（岩矿） 硫含量的测定 燃烧碘量法》和SN/T3322.1-2012《进出口钛精矿化学分析方法 第1部分：主次成分的测定 波长色散X射线荧光光谱法》。但两种方法检测范围小，操作繁琐，时效较长，不能满足目前市场上钛矿石与钛精矿硫含量的测定。随着高频红外碳硫分析仪在各实验室的普及，国内外有很多检测标准采纳了高频燃烧红外吸收法，如铁矿石、铬矿石、钢铁和铁合金。高频燃烧红外吸收法较传统化学法的优势是分析效率高、操作简便，试剂消耗少，利于环保。

3 标准起草内容及试验报告

本标准起草了高频红外吸收法测定钛矿石和钛精矿中硫含量的内容。

为确保新增方法的准确性，为保证钛矿石和钛精矿中的硫能够充分燃烧释放，开展了助熔剂的种类、用量以及称样量等条件试验，采用标样校准法进行硫的量值溯源，结果表明本标准方法的结果与硫酸钡重量法一致。本标准新增的高频红外吸收法测定钛矿石和钛精矿中硫含量，其检测范围（质量分数）为0.005%～2.76%，满足目前钛精矿产品中硫含量的检测需求。本标准试验报告见附录A。

4 精密度共同试验

本标准制定时，为科学地确定红外线吸收法的精密度内容，邀请了中国检验认证集团河北有限公司曹妃甸实验室、中国检验认证集团河北有限公司唐山港实验室、中国检验认证集团秦皇岛有限公司、沧州中铁装备制造材料有限公司、钦州海关综合技术服务中心、石家庄海关技术中心黄骅港业务部、石家庄海关技术中心曹妃甸业务部、沧州新兴新能源科技有限公司，共8个检测实验室对10个硫含量水平的钛精矿样品进行了精密度共同试验。按照GB/T 6379.2－2004（ISO 5725－2:1994）《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》进行统计、计算。精密度共同试验报告见附录B。

5 与国内其它法律、法规的关系

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》等法律、法规，及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）等国家强制标准中均对工业中硫含量排放进行了限定。

本标准起草的目的是增加检测标准方法，扩大目前在用标准检测范围，提高检测时效，简化检测流程，减少检测过程中人为因素的干扰。制定本标准时依据并引用了国内相关现行有效的标准，也不违背国内其它行业标准、法律、法规及强制性标准的有关规定。

6 与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前，未检索到现行有效的相关国际标准，亦未见正式出版的相关国家的标准。高频燃烧红外吸收法具有快速、操作简便等优点，已作为标准方法广泛应用于金属、陶瓷、铁矿、铬矿和锰矿等无机材料，但未包含钛矿石与钛精矿。

7 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与国家和行业有关的方针、政策、规定、法律和法规是协调一致的。

8 重大意见分歧的处理意见和结果

无重大意见分歧。

9 征求意见汇总

附录A 标准制订试验报告

- 1 实验部分

1.1主要仪器和试剂

- DK-606型红外碳硫分析仪（上海德凯仪器有限公司）。仪器主要工作参数：分析气流量3.0～4.0 L/min；动力气1.0～2.0 L/min。

- 钨粒：ω(S)<0.0005%；纯铁助熔剂：ω(S)<0.0005%；锡粒：ω(S)<0.0005%。坩埚：φ24×24 mm，在1000℃马弗炉内灼烧2h。钛精矿、铁矿石、磁铁精矿、磁铁矿标准样品。

1.2实验方法

1.2.1 空白试验  手动输入0.4000 g质量，在坩埚中只加入0.15 g锡粒、0.20 g纯铁助熔剂、2.0 g钨粒助熔剂，按仪器操作说明书进行至少三次测定，并按仪器说明书进行空白校正。

1.2.2 样品分析  称取样品（硫含量在0.005%～1.52%范围时，称取样品量为0.40 g，精确至0.0001 g；硫含量在1.52%～2.76%范围时，称取样品量为0.15 g，精确至0.0001 g）于坩埚中，依次加入0.15 g锡粒、0.20 g纯铁助熔剂、2.0 g钨粒助熔剂。按仪器操作说明书进行样品测定。用标样的分析结果绘制硫的校准曲线，待测试样的硫量按校准曲线修正得到。

- 2结果与讨论

2.1助熔剂

为实现钛精矿在高频炉内燃烧，需要在样品中加入合适的助熔剂。称取0.15 g（精确至0.0001 g）钛精矿样品，进行锡粒、纯铁助熔剂、钨粒的3因素3水平的正交试验，硫的测定值见表1。采用直观分析法计算各因素不同水平条件下硫测定值的平均值，统计结果见表2。

表1  正交试验硫的测定值

| 序号 | 锡粒/g | 纯铁助熔剂 /g | 钨粒 /g | 测定值ω/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 样品A | 样品B | 样品C |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.180 | 1.520 | 4.772 |
| 2 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.182 | 1.519 | 4.789 |
| 3 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 0.184 | 1.507 | 4.787 |
| 4 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 0.187 | 1.537 | 4.787 |
| 5 | 0.15 | 0.2 | 1.0 | 0.185 | 1.528 | 4.791 |
| 6 | 0.15 | 0.4 | 1.5 | 0.183 | 1.512 | 4.790 |
| 7 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.180 | 1.519 | 4.775 |
| 8 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.183 | 1.535 | 4.802 |
| 9 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.181 | 1.509 | 4.788 |

表2  正交试验中硫的测定值统计结果

| 锡粒/g | 平均值ω/% |  |  |  | 纯铁助熔剂 /g |  | 平均值ω/% |  |  | 钨粒/ g |  | 平均值ω/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品A | 样品B | 样品C |  |  | 样品A |  | 样品B |  |  | 样品A |  | 样品B | 样品C |
| 0 | 0.182 | 1.515 | 4.782 | 0 |  | 0.182 |  | 1.525 | 4.778 | 1.0 | 0.182 |  | 1.519 | 4.784 |
| 0.15 | 0.185 | 1.526 | 4.789 | 0.2 |  | 0.183 |  | 1.527 | 4.794 | 1.5 | 1.181 |  | 1.517 | 4.784 |
| 0.3 | 0.181 | 1.521 | 4.788 | 0.4 |  | 0.183 |  | 1.509 | 4.788 | 2.0 | 1.185 |  | 1.526 | 4.792 |
| R锡 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | R铁 |  | 0.001 |  | 0.018 | 0.016 | R钨 | 0.003 |  | 0.009 | 0.008 |

注： R为各因素不同水平的极差值。

从表2可见，对于硫测定值的平均值，总体情况是R铁＞R锡＞R钨，从各因素不同水平的最高值可判断各助熔剂的用量，即，锡粒：0.15 g，纯铁助熔剂：0.20 g，钨粒：2.0 g。

2.2 样品量

选取5个硫水平差别大的钛精矿标样，进行样品量试验，硫的单次测定值见表3。

表3 样品量对钛精矿中硫测定结果的影响

| 样品量/g | GBW(E)070179 | GBW(E)070177 | ZBK456 | ZBK465 | ZBK455 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值ω/% | 测定值ω/% | 测定值ω/% | 测定值ω/% | 测定值ω/% |
| 0.05 | 0.012 | 0.366 | 1.493 | 2.691 | 4.708 |
| 0.10 | 0.011 | 0.371 | 1.501 | 2.755 | 4.812 |
| 0.15 | 0.010 | 0.375 | 1.501 | 2.763 | 4.789 |
| 0.20 | 0.011 | 0.357 | 1.518 | 2.729 | 4.687 |
| 0.30 | 0.010 | 0.389 | 1.509 | 2.698 | 4.084 |
| 0.40 | 0.011 | 0.389 | 1.521 | 2.588 | 3.931 |
| 0.50 | 0.011 | 0.387 | 1.513 | 2.440 | 4.063 |

从表3可见，为兼顾不同硫含量样品的取样代表性，本试验确定硫含量在0.011%～1.52%范围时，样品量为0.40 g。硫含量在1.52%～2.76%范围时，样品量为0.15 g。试验现象表明，ZBK455高硫样品在测定时，硫分析时间变长，出现超出仪器检测上限情况。

2.3 空白值与测定下限

在坩埚中只加入助熔剂，手动输入0.4000 g质量，对分析系统的硫空白值连续测定了11次，硫空白的平均值为0.0004%（质量分数，下同），标准偏差为0.0001%，按10倍标准偏差计算得到方法的理论测定下限为0.001%，但是，根据目前钛精矿产品中硫的测定需求和现有低硫钛精矿标样硫含量的实际情况，将红线外吸收法的测定下限定为0.005%。

2.4 硫的量值溯源

2.4.1 矿石类标样结果比较

红外吸收法测定硫量是一种相对测量方法，应测定相应或相近的标样来确定校正系数或建立校准工作曲线。由于，现有钛精矿标样还不能满足硫含量校准的需求，因此比较了硫质量分数在0.0028%～0.74%的钛精矿、磁铁精矿、磁铁矿和铁矿石标样在本方法条件下的测定结果。不同标样硫的测定结果见图1。

图1 不同标样硫的测定结果比较

从图1可见，按本方法条件测定，钛精矿、磁铁精矿、磁铁矿和铁矿石标样的释放率基本一致，即在测定钛精矿中硫含量时，可以用磁铁精矿、磁铁矿和铁矿石进行校准。

2.4.2硫的工作曲线校准

根据现有钛精矿产品的硫含量范围，选用了钛精矿、磁铁精矿、磁铁矿和铁矿石标样（GSB03-2025-2006、GSB03-2022-2006、QD 11-41B、CRC 99703-7（02-45A)、CRC 99703-3（05-42B)、GBW(E)010343、Ti-147、ZBK458、Ti-139、ZBK457、Ti-141、ZBK463、ZBK462、ZBK456、Ti-142、ZBK465）对硫质量分数在0.0028%～0.041%、0.041%～0.257%、0.257%～0.74%、0.74%～1.52%、1.52%～2.76%建立校准工作曲线。结果表明，在上述硫含量范围内得到的线性方程一致性良好，R2>0.99，满足量值溯源要求。

3 样品分析

3.1 精密度与结果对比

按本方法对11个钛精矿样品中的硫量进行8次平行测定，并与硫酸钡重量法结果进行对比，数据见表4。从表4可见，本方法的精密度良好，相对标准偏差(n=8)在0.4 %～3.9 %；同时本方法的测定结果与重量法一致，说明本方法可靠。

| 样品 | 重量法ω/% | 测定值 ω/% | 平均值ω/% | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钛精矿1# | - | 0.012、0.011、0.012、0.012、0.011、0.012、0.012、0.012、 | 0.012 | 3.9 |
| 钛精矿2# | - | 0.026、0.026、0.025、0.026、0.025、0.025、0.026、0.026、 | 0.026 | 2.0 |
| 钛精矿3# | 0.088 | 0.089、0.089、0.088、0.087、0.090、0.089、0.091、0.091、 | 0.089 | 1.6 |
| 钛精矿4# | 0.184 | 0.184、0.187、0.182、0.185、0.183、0.186、0.182、0.185、 | 0.184 | 1.0 |
| 钛精矿5# | 0.390 | 0.389、0.400、0.403、0.389、0.390、0.398、0.391、0.388、 | 0.394 | 1.5 |
| 钛精矿6# | 0.533 | 0.537、0.531、0.536、0.537、0.539、0.532、0.534、0.536、 | 0.535 | 0.2 |
| 钛精矿7# | 0.737 | 0.743、0.754、0.751、0.754、0.742、0.739、0.757、0.740、 | 0.748 | 1.0 |
| 钛精矿8# | 1.517 | 1.514、1.534、1.532、1.508、1.500、1.533、1.500、1.542、 | 1.520 | 1.1 |
| 钛精矿9# | 2.205 | 2.207、2.225、2.193、2.210、2.237、2.229、2.199、2.226、 | 2.216 | 0.7 |
| 钛精矿10# | 2.762 | 2.742、2.762、2.755、2.751、2.763、2.751、2.765、2.776、 | 2.758 | 0.4 |

表4 钛精矿样品中硫的测定结果

附录B 精密度共同试验报告

为确定标准分析方法的重复性限和再现性限，于2024年3月~4月将精密度试验样品分发给以下8个实验室，即中国检验认证集团河北有限公司曹妃甸实验室、中国检验认证集团河北有限公司唐山港实验室、中国检验认证集团秦皇岛有限公司、沧州中铁装备制造材料有限公司、钦州海关综合技术服务中心、石家庄海关技术中心黄骅港业务部、石家庄海关技术中心曹妃甸业务部、沧州新兴新能源科技有限公司。要求每个实验室在重复性条件下进行3次独立测量，并按要求报出测定结果。

本次精密度试验，共安排了10个硫水平的钛精矿试验样品，硫的质量分数为0.011%～2.76%，基本覆盖了钛精矿产品的硫含量范围。各实验室按时完成了样品测试任务，报出了全部试验数据。精密度试验的统计计算按GB/T 6379.2-2004（ISO 5725-2:1994）《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）  第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》推荐的统计方法进行。

（1）原始数据

原始数据见表1，硫含量以质量分数(ω/%)表示。

表1 原始数据：钛精矿中硫的含量

| 实验室i | 水平 j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0.0102 | 0.0250 | 0.0879 | 0.1863 | 0.3941 | 0.5325 | 0.7224 | 1.5319 | 2.2655 | 2.6912 |
|  | 0.0104 | 0.0251 | 0.0871 | 0.1849 | 0.3815 | 0.5336 | 0.7152 | 1.5254 | 2.1571 | 2.8418 |
|  | 0.0103 | 0.0244 | 0.0887 | 0.1820 | 0.3878 | 0.5374 | 0.7317 | 1.5108 | 2.2209 | 2.7535 |
| 2 | 0.0109 | 0.0254 | 0.0878 | 0.1849 | 0.3988 | 0.5319 | 0.7196 | 1.5086 | 2.1735 | 2.7985 |
|  | 0.0114 | 0.0243 | 0.0890 | 0.1817 | 0.3838 | 0.5375 | 0.7363 | 1.5111 | 2.1521 | 2.8410 |
|  | 0.0113 | 0.0261 | 0.0911 | 0.1843 | 0.4007 | 0.5410 | 0.7296 | 1.5257 | 2.2028 | 2.7394 |
| 3 | 0.0107 | 0.0248 | 0.0900 | 0.1865 | 0.3913 | 0.5323 | 0.7297 | 1.5177 | 2.2038 | 2.8006 |
|  | 0.0111 | 0.0239 | 0.0906 | 0.1826 | 0.3924 | 0.5387 | 0.7374 | 1.5299 | 2.2093 | 2.8437 |
|  | 0.0113 | 0.0235 | 0.0897 | 0.1811 | 0.3910 | 0.5369 | 0.7496 | 1.5207 | 2.2032 | 2.7400 |
| 4 | 0.0117 | 0.0265 | 0.0886 | 0.1823 | 0.3927 | 0.5328 | 0.7414 | 1.5201 | 2.2484 | 2.7494 |
|  | 0.0109 | 0.0240 | 0.0927 | 0.1819 | 0.3849 | 0.5350 | 0.7364 | 1.5331 | 2.1702 | 2.7555 |
|  | 0.0111 | 0.0264 | 0.0870 | 0.1829 | 0.3867 | 0.5313 | 0.7392 | 1.5342 | 2.1456 | 2.7576 |
| 5 | 0.0113 | 0.0240 | 0.0920 | 0.1834 | 0.3978 | 0.5319 | 0.7632 | 1.5369 | 2.1924 | 2.7857 |
|  | 0.0103 | 0.0258 | 0.0923 | 0.1817 | 0.3893 | 0.5347 | 0.7316 | 1.5388 | 2.2432 | 2.7798 |
|  | 0.0111 | 0.0247 | 0.0877 | 0.1827 | 0.3654 | 0.5332 | 0.7353 | 1.5150 | 2.2592 | 2.7492 |
| 6 | 0.0113 | 0.0265 | 0.0929 | 0.1877 | 0.4099 | 0.5428 | 0.7449 | 1.5205 | 2.2213 | 2.7913 |
|  | 0.0110 | 0.0249 | 0.0899 | 0.1806 | 0.3912 | 0.5299 | 0.7574 | 1.5489 | 2.2220 | 2.7699 |
|  | 0.0101 | 0.0240 | 0.0921 | 0.1869 | 0.3910 | 0.5261 | 0.7489 | 1.4906 | 2.2194 | 2.7492 |
| 7 | 0.0120 | 0.0243 | 0.0919 | 0.1877 | 0.4101 | 0.5333 | 0.7192 | 1.4936 | 2.2393 | 2.8176 |
|  | 0.0105 | 0.0241 | 0.0922 | 0.1803 | 0.3968 | 0.5294 | 0.7298 | 1.5461 | 2.2431 | 2.8212 |
|  | 0.0110 | 0.0253 | 0.0872 | 0.1853 | 0.4134 | 0.5425 | 0.7147 | 1.5337 | 2.2403 | 2.8033 |
| 8 | 0.0102 | 0.0259 | 0.0921 | 0.1862 | 0.4084 | 0.5422 | 0.7237 | 1.4902 | 2.1937 | 2.7791 |
|  | 0.0117 | 0.0248 | 0.0926 | 0.1809 | 0.4101 | 0.5382 | 0.7284 | 1.5255 | 2.1989 | 2.7803 |
|  | 0.0102 | 0.0256 | 0.0904 | 0.1875 | 0.4093 | 0.5296 | 0.7297 | 1.5498 | 2.2010 | 2.7785 |

（2） 单元平均值和标准差的计算结果

将试验数据汇总，计算单元平均值和单元标准差，单位为质量分数(%)，结果分别见表2、表3。

表2 单元平均值

| 实验 室i | 水平 j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0.01030 | 0.02483 | 0.08790 | 0.18440 | 0.38780 | 0.53450 | 0.72310 | 1.52270 | 2.21450 | 2.76217 |
| 2 | 0.01120 | 0.02527 | 0.08930 | 0.18363 | 0.39443 | 0.53680 | 0.72850 | 1.51513 | 2.17613 | 2.79297 |
| 3 | 0.01103 | 0.02407 | 0.09010 | 0.18340 | 0.39157 | 0.53597 | 0.73890 | 1.52277 | 2.20543 | 2.79477 |
| 4 | 0.01123 | 0.02563 | 0.08943 | 0.18237 | 0.38810 | 0.53303 | 0.73900 | 1.52913 | 2.18807 | 2.75417 |
| 5 | 0.01090 | 0.02483 | 0.09067 | 0.18260 | 0.38417 | 0.53327 | 0.74337 | 1.53023 | 2.23160 | 2.77157 |
| 6 | 0.01080 | 0.02513 | 0.09163 | 0.18507 | 0.39737 | 0.53293 | 0.75040 | 1.52000 | 2.22090 | 2.77013 |
| 7 | 0.01117 | 0.02457 | 0.09043 | 0.18443 | 0.40677 | 0.53507 | 0.72123 | 1.52447 | 2.24090 | 2.81403 |
| 8 | 0.01070 | 0.02543 | 0.09170 | 0.18487 | 0.40927 | 0.53667 | 0.72727 | 1.52183 | 2.19787 | 2.77930 |

表3 单元标准差

| 实验 室i | 水平 j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0.00010 | 0.00038 | 0.00080 | 0.00219 | 0.00630 | 0.00257 | 0.00827 | 0.01081 | 0.05448 | 0.07567 |
| 2 | 0.00026 | 0.00091 | 0.00167 | 0.00170 | 0.00926 | 0.00459 | 0.00840 | 0.00924 | 0.02545 | 0.05103 |
| 3 | 0.00031 | 0.00067 | 0.00046 | 0.00279 | 0.00074 | 0.00330 | 0.01003 | 0.00636 | 0.00336 | 0.05210 |
| 4 | 0.00042 | 0.00142 | 0.00294 | 0.00050 | 0.00408 | 0.00186 | 0.00251 | 0.00784 | 0.05368 | 0.00426 |
| 5 | 0.00053 | 0.00091 | 0.00257 | 0.00085 | 0.01680 | 0.00140 | 0.01728 | 0.01323 | 0.03488 | 0.01959 |
| 6 | 0.00062 | 0.00127 | 0.00155 | 0.00389 | 0.01085 | 0.00875 | 0.00638 | 0.02915 | 0.00135 | 0.02105 |
| 7 | 0.00076 | 0.00064 | 0.00280 | 0.00378 | 0.00879 | 0.00673 | 0.00775 | 0.02744 | 0.00197 | 0.00947 |
| 8 | 0.00087 | 0.00057 | 0.00115 | 0.00350 | 0.00085 | 0.00644 | 0.00316 | 0.02997 | 0.00376 | 0.00092 |

（3） 一致性和离群性的检查

对于表2和表3中的数据，计算得到曼德尔h和k一致统计量的值，并作图来说明统计量值的情况。曼德尔统计量h见图1，曼德尔统计量k见图2，图中水平线表示曼德尔临界值相对应的临界线。

图1　按实验室分组的实验室间一致性曼德尔统计量h

图2　按实验室分组的实验室间一致性曼德尔统计量k

从图1、图2可见，各水平试验数据的曼德尔统计量值未出现异常。再按GB/T 6379.2-2004标准，用Cochran法检验实验室单元方差的一致性，统计结果见表4；用Grubbs法检验实验室单元平均值的一致性，统计结果见表5、表6。

表4　单元标准差的柯克伦检验结果

| 水平j | 实验室数p | 平均组内数n0 | 科克伦最大值实验室序号 | C0.05 | C0.01 | C值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 3 | 8 | 0.516 | 0.615 | 0.3191 | 合格 |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 0.516 | 0.615 | 0.3046 | 合格 |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 0.516 | 0.615 | 0.2833 | 合格 |
| 4 | 8 | 3 | 6 | 0.516 | 0.615 | 0.2605 | 合格 |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0.516 | 0.615 | 0.4547 | 合格 |
| 6 | 8 | 3 | 6 | 0.516 | 0.615 | 0.3696 | 合格 |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0.516 | 0.615 | 0.4554 | 合格 |
| 8 | 8 | 3 | 8 | 0.516 | 0.615 | 0.3014 | 合格 |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 0.516 | 0.615 | 0.3833 | 合格 |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 0.516 | 0.615 | 0.4780 | 合格 |

表5　单元平均值的格拉布斯单值检验结果

| 水平j | 实验室数p | 单个低值 | 单个高值 | G0.05 | G0.01 | 低值检验结论 | 所在实验室 | 高值检验结论 | 所在实验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 1.9532 | 1.0030 | 2.126 | 2.274 | 合格 | 1 | 合格 | 4 |
| 2 | 8 | 1.7903 | 1.3118 | 2.126 | 2.274 | 合格 | 3 | 合格 | 4 |
| 3 | 8 | 1.7715 | 1.2259 | 2.126 | 2.274 | 合格 | 1 | 合格 | 8 |
| 4 | 8 | 1.4617 | 1.2064 | 2.126 | 2.274 | 合格 | 4 | 合格 | 6 |
| 5 | 8 | 1.1864 | 1.5794 | 2.126 | 2.274 | 合格 | 1 | 合格 | 8 |
| 6 | 8 | 1.1524 | 1.2616 | 2.126 | 2.274 | 合格 | 6 | 合格 | 2 |
| 7 | 8 | 1.2200 | 1.5735 | 2.126 | 2.274 | 合格 | 7 | 合格 | 6 |
| 8 | 8 | 1.6846 | 1.4366 | 2.126 | 2.274 | 合格 | 2 | 合格 | 5 |
| 9 | 8 | 1.5209 | 1.4379 | 2.126 | 2.274 | 合格 | 2 | 合格 | 7 |
| 10 | 8 | 1.3100 | 1.7390 | 2.126 | 2.274 | 合格 | 4 | 合格 | 7 |

表6　单元平均值的格拉布斯双值检验结果

| 水平j | 实验室数p | 双个低值 | 双个高值 | G0.05 | G0.01 | 低值检验结论 | 所在实验室 |  | 高值检验结论 | 所在实验室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0.2219 | 0.6553 | 0.1101 | 0.0563 | 合格 | 1 | 8 | 合格 | 2 | 4 |
| 2 | 8 | 0.2908 | 0.5162 | 0.1101 | 0.0563 | 合格 | 3 | 7 | 合格 | 4 | 8 |
| 3 | 8 | 0.3465 | 0.4516 | 0.1101 | 0.0563 | 合格 | 1 | 2 | 合格 | 6 | 8 |
| 4 | 8 | 0.3056 | 0.5299 | 0.1101 | 0.0563 | 合格 | 4 | 5 | 合格 | 6 | 8 |
| 5 | 8 | 0.6180 | 0.2028 | 0.1101 | 0.0563 | 合格 | 5 | 1 | 合格 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | 0.5209 | 0.4325 | 0.1101 | 0.0563 | 合格 | 6 | 4 | 合格 | 2 | 8 |
| 7 | 8 | 0.5108 | 0.3849 | 0.1101 | 0.0563 | 合格 | 7 | 1 | 合格 | 5 | 6 |
| 8 | 8 | 0.3958 | 0.3296 | 0.1101 | 0.0563 | 合格 | 2 | 6 | 合格 | 5 | 4 |
| 9 | 8 | 0.3851 | 0.4150 | 0.1101 | 0.0563 | 合格 | 2 | 4 | 合格 | 5 | 7 |
| 10 | 8 | 0.5219 | 0.3375 | 0.1101 | 0.0563 | 合格 | 4 | 1 | 合格 | 3 | 7 |

从表4、表5、表6数据可见，测试数据经柯克伦检验和格拉布斯检验，数据未均未超出统计临界值。

（4） 总平均值、重复性和再现性值的计算结果

表7　硫的总平均值、重复性和再现性结果的计算值

| 水平j | pj | j | srj | sRj | r | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0.0109 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0015 |
| 2 | 8 | 0.0250 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0026 | 0.0026 |
| 3 | 8 | 0.0901 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0055 | 0.0058 |
| 4 | 8 | 0.1838 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0076 | 0.0076 |
| 5 | 8 | 0.3949 | 0.0088 | 0.0116 | 0.0249 | 0.0327 |
| 6 | 8 | 0.5348 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0144 | 0.0144 |
| 7 | 8 | 0.7340 | 0.0091 | 0.0128 | 0.0256 | 0.0362 |
| 8 | 8 | 1.5233 | 0.0193 | 0.0193 | 0.0546 | 0.0546 |
| 9 | 8 | 2.2094 | 0.0311 | 0.0335 | 0.0880 | 0.0948 |
| 10 | 8 | 2.7799 | 0.0387 | 0.0387 | 0.1095 | 0.1095 |

（5） 精密度与X的关系

经线性迭代回归和对数回归，分别得重复性和再现性的线性回归方程和对数回归方程。计算它们的相对残差平方和值，以该值最小的函数关系式为最终结果。

表8　精密度与X的函数关系式

| 水平范围 | 项目 | 函数关系式 | 相对残差平方和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005~4.77 | 重复性 | r = 0.0385X +0.0008 | 0.0132 |
|  |  | lgr =0.7626X-1.4144 | 0.0346 |
|  | 再现性 | R = 0.0390X+ 0.0029 | 0.0131 |
|  |  | lgR = 0.7774X-1.3747 | 0.0429 |

从表8数据可见，精密度与X的重复性函数关系式为r = 0.0385X +0.0080；再现性函数关系式为R = 0.039X+ 0.0029。